仕　　様　　書

行財政局　防災危機管理室

（担当　黒田・目片　電話222-3210）

|  | 件名 | ＮａＩシンチレーションサーベイメータの校正について |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 契約期間 | 契約締結日 ～ 令和９年３月３１日 |  |
|  | 契約条件 | １ 機 種 ＮａＩシンチレーションサーベイメータ ２ 型 式 日立アロカメディカル株式会社製 ＴＳＣ－１７２Ｂ ３ 校正方法 ＪＩＳ Ｚ ４５１１：２０１８並びにＩＳＯ ４０３７－３：２０１９に準じた校正 ４ 照射装置及び校正線源 コリメートγ線照射装置 137Ｃｓ（３７０ＭＢｑ及び１１１ＭＢｑ） ５ 校正事項 目盛校正 ７点校正 ０．５μSv/h、１．０μSv/h、２．０μSv/h、５．０μSv/h、 ８．０μSv/h、１０．０μSv/h、２５．０μSv/h ６ 機器の回収場所等及び台数 配備場所は別紙のとおり。台数は計６台 ７ 機器の回収（代替機器の交換）及び校正終了後の機器の返却 （１）機器の回収及び校正 別紙にある機器６台を校正するため回収し、校正すること。 校正を行う際に機器の修理等が必要となる場合は、事前に防災危機管理室に連絡すること。 回収及び校正は３回にわけて行う。（１回目：３台、２回目：２台、３回目：１台） ア 第一に受託者は、防災危機管理室が所有している３台（別紙記載の№４、№５及び№６）を回収し、校正を行う。 イ 第二に、上記アにおいて校正が完了した３台（№４、№５及び№６）のうち、№６は防災危機管理室に返却し、№４及び№５を代替機器として別紙記載の№２及び№３の回収、校正を行う。 校正完了後、№２及び№３を配備場所に返却し、代替機器の№４及び№５を回収する。 ウ 第三に、上記イにおいて回収した代替機器２台（№４及び№５）のうち、№４は防災危機管理室に返却し、№５を代替機器として別紙記載の№１の回収、校正を行う。 校正完了後、№１を配備場所に返却し、代替機器の№５を回収する。 （２）校正終了後の機器の返却 ６台すべての校正が終了した場合は、最後の代替機器１台（№５）を防災危機管理室まで返却すること。 （３）回収及び返却の日時 納入期間中の平日、午前９時から午後５時までの間に行うこと。 回収及び返却の際には、事前に防災危機管理室（目片または黒田）に電話連絡した上で、回収及び返却先（各配備場所）に電話連絡すること。 ８ 提出書類 ・校正証明書 ・トレーサビリティー証明書（校正体系図を含む） ・各機器（機器№）の回収・返却日及び回収・返却先の受領確認（サイン） ９ 返却場所 上記６の回収場所（配備場所）と同じ 10 返却期間 契約期間内とする。 |  |

注　本仕様について不明な点がある場合は、防災危機管理室と協議してください。