仕　様　書

保健福祉局 医療衛生推進室医療衛生企画課 
[bookmark: _Hlk527368271]                       （担当　　　　 電話 　　　　　 ）
	件　　名
	超音波ピペット洗浄機購入仕様書

	納入期限
	[bookmark: _Hlk169707214]令和９年３月３１日まで

	
契約条件
	別添の仕様書のとおり。




注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください
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超音波ピペット洗浄機購入仕様書



本仕様書は、保健福祉局衛生環境研究所に納入する超音波ピペット洗浄機装置購入仕様について、規定するものである。



第１　品名及び数量
超音波ピペット洗浄機 1式

第２  設置場所、納入期限

１	設置場所
京都市伏見区村上町３９５　京都市衛生環境研究所 微生物部門　３階

２	納入期限
令和９年３月３１日まで


第３	機器の機種及び型式等

超音波ピペット洗浄機：シャープ株式会社 超音波ピペット洗浄機 UT-55 Type S 以下に挙げる仕様を満たすものとする。


第４	機器の規格及び性能

　 １　本体性能

	[bookmark: _Hlk232775863][bookmark: _Hlk169707366]項目
	内容

	洗浄方式
	超音波 + 液中噴流 + バスケット回転の3方式併用

	超音波周波数
	28kHz

	超音波振動子
	ボルト締め振動子

	噴流方式
	独自液中噴流機構

	すすぎ方式
	サイフォン原理による自動排水すすぎ

	その他
	バスケット回転

	
	水位センサーのよる空焚き防止機能あり



２ 附属品
（１）専用バスケット
（２）取扱説明書
（３）給水ホース/排水ホース
（４）手押しポンプ
３ 推奨洗浄剤　１０L（MU-M570L）を１個つけること。

第５　機器の搬入、据付、調整等
１　機器の搬入等
（１）納入については、業務に支障のないように配慮し、計画的に行うこと。また、施設に損傷を与えないよう十分な注意を払うように努め、納入経路に養生を施すこと。


（２）納入の際には供給者が必ず立会うこと。

（３）搬入、据付、配線（管）、調整等の作業日程については衛生環境研究所の業務を考慮した計画を立てること。

（４）納入時の作業日程と体制については衛生環境研究所担当者と事前に打ち合せを行い、その指示によること。

２　据付、調整

本調達物品の設置場所への搬入前に、給水・排水工事および配線（菅）の必要性を確認し必要な工事を行うこと。搬入後、据付、配線（管）、調整、動作確認を行うこと。
備え付けその他大きな音、振動が生据付じる場合は予め衛生環境研究所担当者に説明し承諾を得た上で作業を進めること。

３　機器の搬入備え付け接続調整等の費用

搬入、備え付け、接続、調整に要する費用及び契約業者の責に帰する物損事故等の賠償費を負担すること。


４	その他
（１）当該機器の据付け及び調整完了後、当所職員に対して速やかに取扱説明会を実施すること。
（２）取扱マニュアルを付けること。
（３）装置の使用方法等や不具合時のトラブルに対し対応を可能とすること。
（４）落札業者は落札後、衛生環境研究所担当者に詳細を確認すること。


第６　保証期間
契約業者は、当該機器の据付け及び調整を完了し、正常稼動することを確認した日以降、1年間は無償で点検、調整、修理及び部品の交換等を速やかに行うこと。


第７　解釈
本仕様書の解釈は本市の見解によるものとし、疑義のあるときは本市と充分協議する
こと。
