仕　　様　　書
京都市環境政策局環境企画部環境保全創造課
（担当：下河・木上　電話：222-3955）
	
	件名
	NaIシンチレーションサーベイメーター校正等業務
	

	
	契約期間
	契約締結日の翌日～令和９年３月３１日
	

	
	契約条件
	１　業務内容

本件は、日立アロカメディカル株式会社製のγ線用NaIシンチレーションサーベイメーター（型式TCS-172B）（以下「機器」という。）2台について、動作、性能に異常がないか等を点検するとともに、計量法（平成4年法律第51号）に基づき、計量法校正事業者登録制度(JCSS)により登録・認定された校正機関において、国家標準につながるトレーサビリティが保たれた校正装置により、次のとおり校正を行うものである。
⑴　校正方法
日本産業規格のJIS Z4511:2018 Ｘ線及びγ線用線量（率）測定器の校正方法に準ずる。

⑵　照射装置及び校正線源

コリメートγ線照射装置

137Cs
⑶　校正事項

・目盛校正

・7点校正
0.5μSv/h、1.0μSv/h、2.0μSv/h、5.0μSv/h、8.0μSv/h、
10.0μSv/h及び25.0μSv/h

⑷　その他の事項
校正終了後の機器には、校正年月日、校正定数、換算係数等の校正結果を表すシールを本体に貼り付けること
２　機器の配備場所・台数、受取り等の方法
機器の配備場所及び台数は、下表のとおり。
⑴　校正は、環境保全創造課に配備された機器から行う。
⑵　花脊出張所に配備された機器は、請負者により回収及び返却すること。なお、回収前に環境保全創造課から代替機を受け取り、花脊出張所に配置すること。校正した機器を花脊出張所に返却する際に花脊出張所から代替機を受け取り、環境保全創造課に返却すること。
⑶　機器の回収及び返却は、本市担当者に事前連絡のうえ、平日（開庁日）の午前8時45分～午後5時15分の間に行う。

配備場所
配備台数

（製造番号）

名称：環境政策局環境企画部環境保全創造課
住所：京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町
　　　488番地　本庁舎　1階

TEL：075-222-3955

1台

本体：201L0432

検出器：201M2123

名称：左京区役所花脊出張所
住所：京都市左京区花脊大布施町196番地

TEL：075-746-0215

1台

本体：201L0431

検出器：201M2122


	

	
	
	３　提出書類

業務完了後、次の書類を環境保全創造課に提出するものとする。

・校正証明書

・トレーサビリティ証明書（校正体系図を含む。）

４　請負者の条件

　　次の⑴～⑶のすべての条件を満たしていること。

⑴　地方自治法施行令第167条の4の規定（破産者、入札を妨げる者等）に該当しないものであること。
⑵　京都市の競争入札参加有資格者名簿に登録され、京都市内に本社等の主たる事業所を設置していること。
⑶　京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者に該当しないものであること。
５　その他

⑴　部品交換等、機器に修繕が必要な場合は、別途契約を締結する必要があることから、判明次第早急に上記担当者に連絡すること。

⑵　業務の履行に伴い生じた損害については、請負者が責任を負うこと。

⑶　費用の支払いは、業務履行後、受託者の適正な請求書の提出後、30日以内に行うこととする。

⑷　本仕様について疑義があるときは、契約前に京都市との間で十分協議しておくこと。
また、業務開始後に本仕様に疑義が生じた場合は、京都市と協議を行い、京都市の指示に従うこと。
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